## Parametros
Definicion de parametros
Ocurrencia |  | O | Limites tolerables
1 | Casos Aislados |  | <8 | Correcto
2 | Poco Frecuente |  | 8<RPN<32 | Aceptable
4 | Frecuente |  | 32< | Corregir
8 | Muy Frecuente
Severidad |  | S
1 | No es grave
2 | Riesgo Menor
4 | Rieso Moderado
8 | Muy Grave
Detectabilidad |  | D
1 | Facilmente detectable
2 | Medianamente detectable
4 | Dificilmente detectable
8 | No es detectable

## Electrónica
Numero de Parte | Funcion | Modo de Falla | Mecanismo y causa de falla | Efecto de la falla | O | S | D | RPN | Acciones Correctivas recomendadas | Acciones correctivas tomadas | O | S | D | RPN | Responsable | Tiempo asignado
PCB | Fuente |  | Corto | Deja de funcionar | 4 | 4 | 4 | 64 | Diodo de protección | Diodo de protección | 4 | 1 | 2 | 8 | Diseño
PCB |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  | 4 | 1 | 2 | 8
PCB | Modulo de Control | Error de fabricación | Componente erroneo | Equipo con error de fábrica | 8 | 8 | 1 | 64 | Encapsular la mayor parte del circuito | Integrado de oxymetria | 2 | 8 | 1 | 16 | Diseño
PCB | Adquisición de datos | Error de medición | Ruido en alimentación | Diagnóstico incorrecte | 8 | 4 | 2 | 64 | Utilizar reguladores de tensión separadas analógico y digital | Utilizar reguladores de tensión separadas analógico y digital | 2 | 2 | 2 | 8 | Diseño
[5 empty] | 8 | 2 | 4 | 64 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## Software
Numero de Parte | Funcion | Modo de Falla | Mecanismo y causa de falla | Efecto de la falla | O | S | D | RPN | Acciones Correctivas recomendadas | Acciones correctivas tomadas | O | S | D | RPN | Responsable | Tiempo asignado
[5 empty] | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  | 4 | 1 | 2 | 8 | IT
[5 empty] | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  | 4 | 1 | 2 | 8
[5 empty] | 8 | 8 | 1 | 64 |  |  | 2 | 8 | 1 | 16
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 8 | 2 | 4 | 64 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## Sensor
Numero de Parte | Funcion | Modo de Falla | Mecanismo y causa de falla | Efecto de la falla | O | S | D | RPN | Acciones Correctivas recomendadas | Acciones correctivas tomadas | O | S | D | RPN | Responsable | Tiempo asignado
[5 empty] | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  | 4 | 1 | 2 | 8 | IT
[5 empty] | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  | 4 | 1 | 2 | 8
[5 empty] | 8 | 8 | 1 | 64 |  |  | 2 | 8 | 1 | 16
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 8 | 2 | 4 | 64 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0